Додаток №5

Назва національного тендеру:

Закупівля “під ключ” анестезіологічного та хірургічного обладнання для Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради

50053, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Шухевича Романа, будинок, 32а

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕНДЕР НОМЕР: PRF_UKR_25_085_LV

Дата оприлюднення:  02 червня 2025

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій:  23 червня, 2025 15:00 UTC +2

Контакт для запитань: tenderasb@asb.org.ua

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ/ TECHNICAL SPECIFICATION

UKR2402_2025_009

- АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ /

ANESTHESIOLOGIC EQUIPMENT

1.1 Модульний монітор пацієнта з модулем BIS для контролю глибини седації та наркозу /

Modular patient monitor with BIS module for monitoring depth of sedation and anaesthesia

| Загальна назва / General name | код НК 024:2023 / code of the National Classifier 024:2023 | Назва українською згідно НК 024:2023 / Name in Ukrainian according to the National Classifier 024:2023 | Одиниця Виміру / Unit of measurement | Кількість / Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульний монітор пацієнта з модулем BIS для контролю глибини седації та наркозу / Modular patient monitor with BIS module for monitoring depth of sedation and anaesthesia | 33586 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта / System for monitoring physiological parameters of one patient | комплект / set | 2 |

| № | Медико-технічні вимоги / Medical and technical requirements | Відповідність зазначити (так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації / Compliance indicate (yes or no) with a mandatory link to the technical documentation page |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики / General characteristics |  |
| 1.1 | Монітор має вимірювати наступні параметри: ЕКГ, SpO2, НІАТ, ЧСС, температуру, дихання, частоту пульса / The monitor must measure the following parameters: ECG, SpO2, NIBP, heart rate, temperature, respiration, pulse rate |  |
| 1.2 | Монітор повинен мати модульну конструкцію, не менше 6-ти слотів / The monitor must have a modular design, at least 6 slots |  |
| 1.3 | Наявність кольорового сенсорного дисплею діагоналлю не менше 15” з роздільною здатністю не менше 1900 х 1000 пікселів / Availability of a colour touchscreen display with a diagonal of not less than 15” with a resolution of not less than 1900 x 1000 pixels |  |
| 1.4 | Час роботи монітора від батареї не менше 3 годин / Battery operation time of the monitor must be not less than 3 hours |  |
| 1.5 | Можливість підключення до центральної станції моніторингу / Possibility to connect to a central monitoring station |  |
| 1.6 | Наявність автономного монітора пацієнта для транспортування / Availability of the stand-alone patient transport monitor |  |
| 1.7 | Діагональ кольорового дисплею автономного монітору не менше 5,5” / Diagonal of the colour display of the stand-alone monitor is at least 5.5” |  |
| 2 | Збереження даних / Data storage |  |
| 2.1 | Збереження даних тривалого тренду не менше 120 годин / Storage of long-term trend data for not less than 120 hours |  |
| 2.2 | Збереження не менше 3000 груп подій аритмій / Storage of not less than 3000 arrhythmia event groups |  |
| 2.3 | Збереження не менше 2400 груп результатів вимірювання НІАТ / Storage of not less than 2400 NIBP measurement result groups |  |
| 2.4 | Збереження розгорнутих кривих не менше 48 годин / Storage of full waveform data for not less than 48 hours |  |
| 3 | Тривоги / Alarms |  |
| 3.1 | Рівні тривоги: низький, середній , високий / Alarm levels: low, medium, high |  |
| 3.2 | Звукова та візуальна індикація сигналів тривоги / Audible and visual indication of alarm signals |  |
| 4 | ЕКГ / ECG |  |
| 4.1 | Моніторинг ЕКГ з можливістю відображення на дисплеї форми хвилі / ECG monitoring with the ability to display the waveform on the display |  |
| 4.2 | Діапазон вимірювання частоти серцевих скорочень у дорослих не гірше 15 - 300 уд/хв / Heart rate measurement range in adults not less than 15 - 300 beats/minute |  |
| 4.3 | Точність, не більше ±1% або ±1 уд/хв / Accuracy, no more than ±1% or ±1 beats/min |  |
| 4.4 | Автоматичне визначення видів аритмій не менше 27 / Automatic detection of arrhythmia types, not less than 27 |  |
| 5 | Дихання / Respiration |  |
| 5.1 | Метод вимірювання дихання - торакальний імпеданс / Respiration measurement method – thoracic impedance |  |
| 5.2 | Діапазон вимірювання частоти дихання не менше ніж 0- 150 вдих/хв / Respiration rate measurement range, not less than 0–150 breaths/minute |  |
| 5.3 | Точність, не більше ±2 вдих/хв або ±2% / Accuracy, not more than ±2 breaths/min or ±2% |  |
| 6 | Температура / Temperature |  |
| 6.1 | Діапазон вимірювання температури, не менше ніж 0-450 С / Temperature measurement range, not less than 0–45°C |  |
| 6.2 | Відображення значення температури та різницю між ними / Display of temperature values and the difference between them |  |
| 6.3 | Час оновлення показників температури не більше 2 сек / Temperature update time no more than 2 seconds |  |
| 7 | НІАТ / NIBP |  |
| 7.1 | Метод неінвазивного вимірювання артеріального тиску осцилометричний / Non-invasive blood pressure measurement method oscillometric |  |
| 7.2 | Режим роботи не гірше ручний, автоматичний, STAT, послідовний / Operating modes not worse than manual, automatic, STAT, sequential |  |
| 7.3 | Діапазон вимірювання тиску в манжеті не гірше від 0 – 300 мм.рт.ст. / Cuff pressure measurement range, not less than 0–300 mmHg |  |
| 7.4 | Діапазон систолічного тиску у дорослих не менше: 30-270 мм рт.ст. / Systolic pressure range in adults, not less than 30–270 mmHg |  |
| 7.5 | Діапазон діастолічного тиску у дорослих не менше 10-220 мм рт.ст. / Diastolic pressure range in adults, not less than 10–220 mmHg |  |
| 7.6 | Діапазон середнього тиску у дорослих не менше: 20-235 мм рт.ст. / Average pressure range in adults, not less than 20-235 mmHg |  |
| 7.7 | Наявність функції венепункції / Availability of venipuncture function |  |
| 7.8 | Діапазон вимірювання частоти пульсу не менше 40-240 уд/хв / Pulse rate measurement range, not less than 40–240 beats/min |  |
| 7.9 | Точність вимірювання частоти пульсу не більше ±3 уд/хв або ±3% / Pulse rate measurement accuracy not more than ±3 beats/min or ±3% |  |
| 8 | Пульсоксиметрія / Pulse oximetry |  |
| 8.1 | Діапазон вимірювання SpO2 не гірше ніж 0-100% / SpO2 measurement range not worse than 0-100% |  |
| 8.2 | Точність вимірювання діапазону від 70% до 100% не більше 3 % / Measurement accuracy of the range from 70% to 100% not more than 3% |  |
| 8.3 | Діапазон вимірювання індексу перфузії не менше 0,05% - 20% з точністю не більше ±0,1% / Perfusion index measurement range not less than 0.05% - 20% with an accuracy of no more than ±0.1% |  |
| 9 | BIS / BIS |  |
| 9.1 | Метод визначення рівня стану свідомості пацієнта та визначення глибини анестезії - Біспектральний аналіз / Method of assessing patient consciousness level and anaesthesia depth – Bispectral analysis |  |
| 9.2 | Наявність обчислення BIS на основі кривої ЕЕГ (електроенцефалографії) / Availability of BIS calculation based on EEG (electroencephalography) waveform |  |
| 9.3 | Параметри, що вимірюються модулем BIS: - біспектральний індекс (BIS), не гірше ніж 0 -100 - індекс якості сигналу (SQI), не гірше 0% - 100% - коефіцієнт подавлення (SR), не гірше 0% - 100% - частота спектрального краю (SEF), не гірше 0,5-30 Гц - електроміографія (ЕMG), не гірше 30- 55 дБ - загальна потужність (TP), не гірше 40-100 дБ / Parameters measured by the BIS module: - bispectral Index (BIS), not worse than 0–100 - signal quality index (SQI), not worse than 0%–100% - suppression ratio (SR), not worse than 0%–100% - spectral edge frequency (SEF), not worse than 0.5–30 Hz - electromyography (EMG), not worse than 30–55 dB - total power (TP), not worse than 40–100 dB |  |
| 10 | Комплектація / Scope of supply |  |
| 10.1 | В складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист щодо наступнеої комплектації: 1. Основний блок монітору – 1 од. 2. Автономний блок монітору – 1 од. 3. Кабель ЕКГ на 5 відведень – 1 од. 4. Комплект електродів ЕКГ для дорослих – 1 од. 5. Датчик SpO2 для дорослих – 1 од. 6. Манжета для дорослих НІАТ – 1 од. 7. Датчик температури тіла – 1 од. 8. Модуль BIS – 1 од. / As part of the tender proposal, provide a letter of guarantee for the scope of supply: 1. Main monitor block – 1 pc. 2. Stand-alone (transport) monitor block – 1 pc. 3. ECG cable for 5 leads – 1 pc. 4. Set of ECG electrodes for adults – 1 pc. 5. SpO₂ sensor for adults – 1 pc. 6. NIBP cuff for adults – 1 pc. 7. Body temperature sensor – 1 pc. 8. BIS module – 1 pc. |  |
| 11 | Постачання / Delivery |  |
| 11.1 | Постачання «під ключ», включаючи доставку у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), монтаж, встановлення, введення в експлуатацію та навчання персоналу / Turn-key delivery, including delivery to Kryvyi Rih (Dnipro region), assembling, installation, commissioning, and staff training |  |
| 12 | Загальні вимоги / General requirements |  |
| 12.1 | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі) / The product offered by the Tenderer shall comply with the medical and technical requirements set forth in the Technical specification (description of the subject of procurement) |  |
| 12.1.1 | Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вишче./ The compliance of the technical characteristics of the product offered by the Tenderer with the Technical specifications (description of the subject of procurement) shall be necessarily confirmed by reference to the relevant section(s) and/or page(s) of the manufacturer's technical document (operational documentation: manual (instruction) for operation (use), or technical description or technical conditions, or other documents in Ukrainian) containing this information, accompanied by certified copies thereof. Confirmation of compliance of the technical characteristics of the product offered by the Tenderer with the specifications specified in the Technical specification (description of the subject of procurement) shall be provided by the Tenderer in the form of the completed table above. |  |
| 12.2 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку / The product offered by the Tenderer shall be entered in the State register of medical equipment and medical devices and/or put on the market in accordance with the legislation in the field of technical regulation and conformity assessment, in the manner prescribed by law |  |
| 12.2.1 | На підтвердження Учасник повинен надати при поставці завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту / As a confirmation, the Tenderer shall provide upon delivery a certified copy of the declaration (certificate) or a copy of the documents confirming the possibility of putting on the market and/or operation (use) of the medical device based on the results of the conformity assessment procedure in accordance with the requirements of the technical regulations |  |
| 12.3 | Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника / The Tenderer shall confirm the possibility of supplying the goods offered by it, in the quantity and within the terms specified in this Documentation and the Tenderer's offer |  |
| 12.3.1 | На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі. / As a confirmation, the Tenderer shall submit as part of the tender proposal the original letter of the manufacturer (representative office, branch of the manufacturer – if their respective powers extend to the territory of Ukraine), or a representative, dealer, distributor officially authorised by the manufacturer, confirming the possibility of the Tenderer to supply the product being the subject of this procurement procedure in the quantity and within the terms specified in this Documentation and the Tenderer's proposal. The letter shall include: the name of the Tenderer, the procurement number, and the name of the subject of procurement. |  |
| 12.4 | Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався / The warranty period (term) of the product offered by the Tenderer shall be not less than 12 months, and it shall be new, not previously operated or used |  |
| 12.4.1 | На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа, в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті / As a confirmation, the Tenderer shall submit as part of the tender proposal the original letter in which he/she shall indicate the warranty period (term) of operation of the product offered by him/her and compliance with other requirements specified in this clause |  |
| 12.5 | Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженером, сертифікованим виробником / Service maintenance of the product offered by the Tenderer shall be carried out by an engineer certified by the manufacturer |  |
| 12.5.1 | На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером / As a confirmation, the Tenderer shall submit as part of the tender proposal a letter in free form regarding the service maintenance of the product by a certified service engineer |  |
| 12.6 | Учасник повинен провести безкоштовне кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням /The Tenderer shall provide free qualified training for the Customer's employees on the use of the proposed equipment |  |
| 12.6.1 | На підтвердження надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації / As a confirmation, provide a letter of guarantee as part of the tender proposal on the provision of training for the Customer's personnel in the use (management) of the equipment at the place of its operation |  |
| 12.7 | Маркування зовнішнього пакування товару наліпками з логотипом ASB та донора /Labelling of the outer packaging of the products with stickers with logos of ASB and donor |  |
| 12.7.1 | Під час постачання у м. Кривий Ріг зовшішнє пакування товару повинне бути промарковане наліпками з логотипом ASB та донора, які будуть надані додатково / During delivery to Kryvyi Rih the outer packaging of the products should be labelled with stickers with logos of ASB and donor, which will be provided additionally |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». /

*all references to a trade mark, firm, patent, design or type of procurement item, its source of origin or manufacturer shall be read as ‘or equivalent’.

- ХІРУРГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ /

SURGICAL EQUIPMENT

2.1 Електрохірургічний апарат /

Electrosurgical device

| Загальна назва / General name | код НК 024:2023 / code of the National Classifier 024:2023 | Назва українською згідно НК 024:2023 / Name in Ukrainian according to the National Classifier 024:2023 | Одиниця Виміру / Unit of measurement | Кількість / Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрохірургічний апарат / Electrosurgical device | 44776 | Електрохірургічна система / Electrosurgical system | комплект / set | 2 |

за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків /

by the code of the State Classifier 021:2015: 33160000-9 - Operating room equipment

найбільш відповідний код CPV за ДК 021:2015 - 33161000-6 Електрохірургічні прилади /

the most appropriate Common procurement vocabulary code according to State Classifier 021:2015 33161000-6 Electrosurgical devices

| № | Медико-технічні параметри / Medical and technical parameters | Вимоги / Requirements | Відповідність з посиланням на сторінку паспорту, технічного опису, специфікації поставки, проспектів, брошур, інструкції користувача тощо / Compliance with reference to the page of the passport, technical description, delivery specification, brochures, user manuals, etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Електрохірургічний апарат / Electrosurgical device |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат з можливістю генерування електричної потужності для монополярного і біполярного розрізу та коагуляції / Electrosurgical device with the ability to generate electrical power for monopolar and bipolar incision and coagulation | Наявність / Availability |  |
|  | Корегування потужності при розбіжності у структурах тканини / Power correction for differences in tissue structures | Наявність / Availability |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен мати можливість підключення однопедального та двопедального перемикачів / Electrosurgical device should be able to connect single-pedal and double-pedal switches | Наявність / Availability |  |
|  | Кількість наявних роз’ємів для підключення ножних перемикачів / Number of available footswitch connectors | Не менше 2 / Not less than 2 |  |
|  | Автоматичне розпізнавання електрохірургічним апаратом ножного перемикача / Automatic recognition of the footswitch by the electrosurgical device | Наявність / Availability |  |
|  | Можливість одночасного підключення до електрохірургічного апарату не менше двох монополярних інструментів та не менше трьох біполярних інструментів / Possibility of simultaneous connection of at least two monopolar instruments and at least three bipolar instruments to the electrosurgical device | Наявність / Availability |  |
|  | Автоматичне розпізнавання електрохірургічним апаратом підключених інструментів та відображення відповідного опису цих інструментів/ Automatic recognition of the connected instruments by the electrosurgical device and display of the corresponding description of these instruments | Наявність / Availability |  |
|  | Можливість одночасної активації двох монополярних електрохірургічних інструментів для синхронних операцій з препаруванням / Possibility of simultaneous activation of two monopolar electrosurgical instruments for synchronous dissection procedures | Наявність / Availability |  |
|  | Режим для безконтактної коагуляції / Mode for non-contact coagulation | Наявність / Availability |  |
|  | Режим для лігування вен та артерій / Mode for ligation of veins and arteries | Можливість / Possibility |  |
|  | Контроль нейтральних електродів для дітей або новонароджених / Monitoring of neutral electrodes for paediatric and neonatal patients | Наявність / Availability |  |
|  | Система контролю зміни опору з відео та акустичними сигналами для складових нейтральних електродів / Impedance change monitoring system with video and acoustic signals for split neutral electrodes | Наявність / Availability |  |
|  | Відображення якості контакту нейтрального електроду / Display of neutral electrode contact quality | Відповідність / Compliance |  |
|  | Інтегрована система безпеки / Integrated safety system | Наявність / Availability |  |
|  | Автоматичне, циклічне функціональне тестування апарату / Automatic cyclic functional testing of the device | Наявність / Availability |  |
|  | Виконання біполярної резекції в струмопровідних рідинах / Performing bipolar resection in conductive fluids | Відповідність / Compliance |  |
|  | Режим автоматичної коагуляції при контакті з тканиною за допомогою біполярного пінцету / Automatic coagulation mode when in contact with tissue using bipolar forceps | Відповідність / Compliance |  |
|  | Наявність прискореної або форсованої коагуляції / Availability of accelerated or forced coagulation | Відповідність / Compliance |  |
|  | Можливість виконання резекції в струмонепровідних рідинах / Possibility to perform resection in conductive liquids | Відповідність / Compliance |  |
|  | Можливість вибору ефектів для різних режимів різання та коагуляції / Ability to select for different cutting and coagulation modes | Відповідність / Compliance |  |
|  | Можливість підключення аргон-плазмового блоку / Ability to connect an argon plasma unit | Відповідність / Compliance |  |
|  | Наявність режиму для лапароскопії / Availability of laparoscopic mode | Відповідність / Compliance |  |
|  | Наявність режиму коагуляції для зупинки дифузних кровотеч / Availability of a coagulation mode to stop diffuse bleeding | Відповідність / Compliance |  |
|  | Можливість активації монополярного інструменту вручну або ножним перемикачем / Possibility to activate the monopolar instrument manually or with the footswitch | Наявність / Availability |  |
|  | Наявність режиму для поліпектомії / Availability of polypectomy mode | Відповідність / Compliance |  |
|  | Роз’єм для вирівнювання потенціалів / Potential equalisation connector | Наявність / Availability |  |
|  | Збереження та швидкий вибір програм / Saving and quick selection of programmes | Наявність / Availability |  |
|  | Кількість програмних місць / Number of programmable slots | Не менше 300 / Not less than 300 |  |
|  | Сенсорний екран / Touch screen | Наявність / Availability |  |
|  | Діагональ сенсорного екрану / Diagonal of the touch screen | Не менше 9 дюймів / Not less than 9 inches |  |
|  | Максимальна потужність монополярного режиму / Maximum power in monopolar mode | Не менше 400 Вт / Not less than 400 W |  |
|  | Максимальна потужність біполярного режиму / Maximum power in bipolar mode | Не менше 400 Вт / Not less than 400 W |  |
|  | Потужність фази розрізу в режимі біполярної резекції / Cutting phase power in bipolar resection mode | Не менше 850 Вт / Not less than 850 W |  |
|  | Вихідна частота апарату / Output frequency of the device | Не менше 350 кГц / Not less than 350 kHz |  |
|  | Контроль витоків високочастотних струмів / Control of high-frequency current leakage | Наявність / Availability |  |
|  | Можливість переносу налаштувань та програм на інші аналогічні апарати за допомого флеш-накопичувача або бездротовим способом / Possibility to transfer settings and programmes to other similar devices using a flash drive or wirelessly | Наявність / Availability |  |
|  | Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції / Compliance with CF type equipment with defibrillation protection | Наявність / Availability |  |
|  | Комплектація: / Scope of supply: |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат – 1 шт. / Electrosurgical device – 1 pc. | Наявність / Availability |  |
|  | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м – 1 шт. / Power cable, length not less than 4 m – 1 pc. | Наявність / Availability |  |
|  | Ножний вимикач, дві педалі, довжина кабелю не менше 4 м – 1 шт. / Footswitch, two pedals, cable length not less than 4 m – 1 pc. | Наявність / Availability |  |
|  | Кабель до нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м – 1 шт. Cable for neutral electrodes, length not less than 4 m – 1 pc. | Наявність / Availability |  |
|  | Нейтральний електрод, багаторазовий, силіконовий – 1 шт. Neutral electrode, reusable, silicone – 1 pc. | Наявність / Availability |  |
|  | Інструмент для лігування судин, тонкий наконечник інструмента, індивідуальне налаштування, обертання на 360°, керамічні мікрозубці, довжина не менше 360 мм – 1 шт. Vascular ligation instrument, fine instrument tip, individual adjustment, 360° rotation, ceramic micro-teeth, length not less than 360 mm - 1 pc. | Наявність / Availability |  |
| 2 | Постачання / Delivery |  |  |
| 2.1 | Постачання «під ключ», включаючи доставку у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), монтаж, встановлення, введення в експлуатацію та навчання персоналу / Turn-key delivery, including delivery to Kryvyi Rih (Dnipro region), assembling, installation, commissioning, and staff training |  |  |
| 3 | Загальні вимоги / General requirements |  |  |
| 3.1 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку / The product offered by the Tenderer shall be entered in the State register of medical equipment and medical devices and/or put on the market in accordance with the legislation in the field of technical regulation and conformity assessment, in the manner prescribed by law |  |  |
| 3.1.1 | На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту / As a confirmation, the Tenderer shall provide a certified copy of the declaration or a copy of the documents confirming the possibility of placing on the market and/or into service (use) the medical device based on the results of the conformity assessment procedure in accordance with the requirements of the technical regulations |  |  |
| 3.2 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців / The product offered by the Tenderer must be new and not previously used. The warranty period (term) of operation must be not less than 12 months |  |  |
| 3.2.1 | На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців / As a confirmation, the Tenderer shall provide a letter in free form stating that the offered Product is new and has not been used and no demonstration events have been held with the help of this Product. Also, the letter must state that the warranty period (term) of operation of the Product offered by the Tenderer is not less than 12 months |  |  |
| 3.3 | Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даних специфікаціях та всіх інших вимог Тендерної Документації /The Product offered by the Tenderer shall comply with national and/or international standards, medical and technical requirements for the subject of procurement set forth in these Specifications and all other requirements of the Tender Documents |  |  |
| 3.3.1 | Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація / The compliance of the technical characteristics of the Product offered by the Tenderer with the requirements of the technical specifications shall be confirmed by a copy of the document (operational documentation: operating instructions, or manual, or technical description or technical conditions, or other documents in Ukrainian) containing this information |  |  |
| 3.4 | Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням /The Tenderer must provide qualified instruction to the Customer's employees on the use of the proposed equipment |  |  |
| 3.4.1 | На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації /As a confirmation, provide a letter of guarantee on the provision of instruction to the Customer's personnel on the use (management) of the equipment at the place of its operation |  |  |
| 3.5 | Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника /The Tenderer's ability to supply the proposed equipment shall be confirmed by the original letter of guarantee from the manufacturer (if the Tenderer is not the manufacturer of the product) or its official representative in Ukraine (such representation shall be confirmed by a copy of the relevant letter, order, authorization, etc. from the manufacturer), confirming the Tenderer's ability to supply the proposed equipment in the required quantity, quality and within the necessary terms specified in this tender documentation and the Tenderer's proposal |  |  |
| 3.5.1 | На підтвердження надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції /As a confirmation, provide a scanned copy of the original letter of guarantee as part of the tender proposal |  |  |
| 3.6 | Маркування зовнішнього пакування товару наліпками з логотипом ASB та донора /Labelling of the outer packaging of the products with stickers with logos of ASB and donor |  |  |
| 3.6.1 | Під час постачання у м. Кривий Ріг зовшішнє пакування товару повинне бути промарковане наліпками з логотипом ASB та донора, які будуть надані додатково /During delivery to Kryvyi Rih the outer packaging of the products should be labelled with stickers with logos of ASB and donor, which will be provided additionally |  |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». /

*all references to a trade mark, firm, patent, design or type of procurement item, its source of origin or manufacturer shall be read as ‘or equivalent’.